# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Spirometr – 3 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Spirometr wykonujący badania FVC, VC, MVV | Tak/podać |  |
|  | Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD 7", rozdzielczość 800x480 | Tak |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania | Tak |  |
|  | Wyświetlanie testu poprawności badania | Tak |  |
|  | Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min 8 wydmuchów ( wykresów) równocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Interfejs USB, Bluetooth, wbudowana drukarka na papier termiczny ok. 110 mm | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów | Tak |  |
|  | Funkcja pediatryczna - graficzne ( obrazkowe ) wspomaganie oraz sygnalizowanie poprawności wydechu/wdechu | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników | Tak |  |
|  | Pamięć pozwalająca zapisać min 9 000 badań | Tak |  |
|  | Spirometr mierzący min 46 parametry wdechowe i wydechowe | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z cyfrowymi turbinami dwukierunkowymi (przepływomierzami) wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Zakres przepływu min 16l/s | Tak |  |
|  | Zakres objętość min 10l | Tak |  |
|  | Dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL | Tak |  |
|  | Dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s | Tak |  |
|  | Opór dynamiczny max 0,5 cm H2O/L/s | Tak |  |
|  | Wymiary max 220 x 210 x 55 mm; | Tak |  |
|  | Waga max 1,5 kg | Tak |  |
|  | Zestaw zawierający: - pokrowiec/walizka na urządzenie - klips na nos - turbinę jednokrotnego użytku z ustnikiem 60 szt, - płyta CD z dedykowanym oprogramowaniem spirometrycznym na komputer - kabel USB do podłączenia do komputera | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy