# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Przedmiot : MYJNIA  -  DEZYNFEKTOR  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | Fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2022) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 bez elementów z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | Tak |  |
|  | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik | Tak |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A0 60 do A0 3000 | Tak, podać |  |
|  | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej | Tak |  |
|  | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. | Tak |  |
|  | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie: 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | Tak |  |
|  | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia | Tak |  |
|  | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego. | Tak |  |
|  | System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. | Tak |  |
|  | Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej, mocy 0.5 - 0.6 kW | Tak, podać |  |
|  | Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | Tak |  |
|  | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów | Tak |  |
|  | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem | Tak |  |
|  | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak |  |
|  | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia. Nie dopuszcza się przycisków tzw. łokciowych. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (+/- 10%) - Szerokość : 460 mm. - Głębokość : 500 mm. Wysokość : 1600 mm | Tak, podać |  |
|  | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1 | Tak |  |
|  | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 21 litrów program intensywny do 26 litrów | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | Tak |  |
|  | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz, max pobór mocy 4.7 kW. | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA. | Tak |  |
|  | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) | Tak |  |
|  | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. | Tak |  |
| 33 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1. Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | Tak |  |
| 34 | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | Tak |  |
| 35 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze | Tak |  |
| 36 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
| 37 | Dostępność części zamiennych przez okres 8 lat. | Tak |  |
| 38 | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak, podać |  |
| 39 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 40 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy