# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Laser – 3 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
|  | 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | tryb manualny | TAK |  |
|  | baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
|  | encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |
|  | baza programów użytkownika | TAK |  |
|  | baza sekwencji użytkownika | TAK |  |
|  | programy ulubione | TAK |  |
|  | statystyki przeprowadzanych zabiegów | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi | TAK |  |
|  | tryby emisji: ciągły, impulsowy, superpulse | TAK |  |
|  | regulacja mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
|  | regulacja wypełnienia | TAK |  |
|  | możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu | TAK |  |
|  | automatyczny test mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
|  | automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego | TAK |  |
|  | długość fal aplikatora laserowego wysokoenergetycznego 808 nm | TAK |  |
|  | szczytowa moc wyjściowa maks 8 W | TAK |  |
|  | średnia moc wyjściowa maks 8 W | TAK |  |
|  | częstotliwość trybu impulsowego 1 – 10 000 Hz | TAK |  |
|  | długość fali skanera 808 i 660 nm | TAK |  |
|  | maksymalna moc skanera 450 i 100 mW | TAK |  |
|  | regulacja mocy 50 %, 100 % | TAK |  |
|  | częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz | TAK |  |
|  | wypełnienie przebiegu dla pracy impulsowej skanera 75 % | TAK |  |
|  | WYMAGANE WYPOSAŻENIE • aplikator skanujący z podstawą jezdną • sonda HP 808 nm/8 W • nakładka aplikacyjna – 1 cm2 • nakładka aplikacyjna – 5 cm2 • nakładka do pomiarów mocy sondy HP • okulary ochronne do laseroterapii 2 szt • etykiety ostrzegawcze • instrukcja użytkowania • przewodnik terapeutyczny • paszport techniczny • karta gwarancyjna | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy