## Arkusz1
Załącznik Nr 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Przedmiot : Zestaw laparoskopowy 2D wysokiej rozdzielczości z obrazowaniem 4K z histeroresektoskopem hybrydowym oraz instrumentarium do zabiegów ginekologicznych – 1 ZESTAW
| Opis wyposażenia (parametr wymagany) | Ilość | Wartośc wymagana | WYPOSAŻENIE OFEROWANE (SZCZEGÓŁOWO OPISAĆ)
Zestaw laparoskopowy 2D wysokiej rozdzielczości z obrazowaniem 4K z histeroresektoskopem hybrydowym:
| Monitor medyczny 2D 4K 31" | 1 szt. | TAK
1 | Matryca IPS |  | TAK
2 | Przekątna 31.1" / 78.9 cm |  | TAK
3 | Naturalna rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) |  | TAK
4 | Rozmiar piksela 0.170 x 0.170 mm |  | TAK
5 | Liczba kolorów sygnał 10-bit (SDI / DisplayPort) : 1.07 miliard (maksymalnie) kolorów |  | TAK
6 | sygnał 8-bit: 16.77 milionów kolorów |  | TAK
7 | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178°, 178° |  | TAK
8 | Rodzaj podświetlenia LED |  | TAK
9 | Jasność 350 cd/m² |  | TAK
10 | Kontrast 1500:1 |  | TAK
11 | Czas reakcji (typowy) 20 ms (on/off) |  | TAK
12 | Odwzorowanie przestrzeni barw emulacja BT.2020 |  | TAK
13 | Sygnał wideo: |  | TAK
14 | Wejścia sygnałowe BNC (3G-SDI) x 4, DisplayPort x 1, DVI-D x 2 (z HDCP) |  | TAK
15 | Wyjścia sygnałowe (loop through) BNC (3G-SDI) x 4, DVI-D x 1 |  | TAK
16 | Cyfrowa częstotliwość odświeżania 27 - 135 kHz / 24 - 60 Hz |  | TAK
17 | Zasilanie: |  | TAK
18 | Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |  | TAK
19 | Maksymalny pobór mocy 150 W (+/- 5W) |  | TAK
20 | Waga 11.0 kg (+/- 0,25 kg) |  | TAK
21 | Mocowanie monitora typu VESA |  | TAK
22 | Stopa dedykowana monitorowi z mocowaniem typu VESA w zestawie |  | TAK
| Sterownik endoskopowej kamery 2D wysokiej rozdzielczości | 1 szt. | TAK
1 | Sterownik endoskopowej kamery wysokiej rozdzielczości umożliwiający podłączenie głowicy 2D Full HD CMOS |  | TAK
2 | Informacja na monitorze o braku przyłaczenia głowicy kamery do sterownika |  | TAK
3 | 4 przyciski funkcyjne na panelu przednim steerownika umozliwiające zarządzanie następującymi funkcjami: - menu, - balans bieli, - rotacja obrazu, - zoom cyfrowy, - włączenie / wyłączenie źródła światła, - start / stop zapisu obrazu, |  | TAK
4 | Przyciski funkcyjne na przednim panelu sterownika kompatybilne z przyciskami w głowicy kamery |  | TAK
5 | Możliwość przypisania przyciskom w głowicy kamery lub na przednim panelu sterownika funkcji w menu użytkownika w zależności od potrzeb klienta |  | TAK
6 | Możliwość wykonania balansu bieli z głowicy kamery i jej sterownika |  | TAK
7 | Automatyczne dostosowanie natężenia oświetlenia emitowanego ze źródła swiatła LED za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS) |  | TAK
8 | Możliwość dezynfekcji strownika kamery |  | TAK
9 | Zakresy napięć zasilania (pobór prądu) 100–240 V~ (0,8-0,4 A) |  | TAK
10 | Pobór mocy max. 60 W |  | TAK
11 | Klasa ochronności (wg IEC/EN/DIN 60601-1) I |  | TAK
12 | Stopień ochrony IP21 |  | TAK
13 | Bezpiecznik aparatowy T2,00 AH/250 V~ |  | TAK
14 | Część użytkowa Typ CF zabezpieczony przed defibrylacją |  | TAK
15 | Częstotliwość 50/60 Hz |  | TAK
16 | Transmisja sygnału wideo za pomocą gniazd cyfrowych na tylnym panelu sterownika: |  | TAK
17 | 2 x 2D przez DVI-D (1080p) |  | TAK
18 | 2 x 2D przez 3G SDI (1080p) |  | TAK
19 | 1 x 2D przez HD-SDI (1080i) |  | TAK
20 | Masa 7 kg (+/- 0,25 kg) |  | TAK
21 | Wymiary (szer x wys x gł) 330 mm x 100 mm x 355 mm (+/- 5 mm) |  | TAK
22 | Tryb pracy: dedykowany do pracy ciągłej |  | TAK
23 | Zgodność z normami: IEC/EN/DIN 60601-1 EMV IEC/EN/DIN 60601-1-2 CISPR 11 Klasa B |  | TAK
| Głowica kamery 2D wysokiej rozdzielczości | 1 szt. | TAK
1 | Typ przetwornika: min. 1 x 1/3 "CMOS |  | TAK
2 | Progresywne skanowanie obrazu |  | TAK
3 | Ogniskowa: 14 do 28 mm |  | TAK
4 | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s |  | TAK
5 | Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D |  | TAK
6 | 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej kofiguiracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostkisterującej kamerą. |  | TAK
7 | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta |  | TAK
8 | Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie na żywo: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo) |  | TAK
9 | Wymiary: 55 mm x 50 mm x 150 mm (+/- 5 mm) |  | TAK
10 | Automatyczna regulacja jasności obrazu |  | TAK
11 | Mozliwość dezynfekcji głowicy kamery poprzez przetarcie lub zanurzenie, środkami alkalicznymi lub możliwość dezynfekcji termicznej |  | TAK
12 | Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF |  | TAK
13 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 |  | TAK
14 | Klasa ochrony wodoszczelnej IPX2 |  | TAK
15 | EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2 |  | TAK
16 | Sprzęt klasy IIa wg 93/42/EEC |  | TAK
| Insuflator CO2 | 1 kpl. | TAK
1 | Max. Zużycie energii 120 VA |  | TAK
2 | Maksymalna emisja hałasu urządzenia wynosi 50 dB |  | TAK
3 | Zakres ciśnienia wlotowego Max. Ciśnienie wlotowe po stronie przyłącza źródła zasilania urządzenia: 80 bar |  | TAK
4 | Min. Ciśnienie wlotowe dla gazu po stronie przyłącza źródła zasilania urządzenia: 2,7 bar |  | TAK
5 | Max. Ciśnienie robocze 75 mmHg |  | TAK
6 | Max. Przepływ gazu 50 l / min |  | TAK
7 | Funkcja odsysania gazu - max. ssanie 12 l / min |  | TAK
8 | Regulowany zakres ciśnienia 1-30 mmHg |  | TAK
9 | Rozdzielczość wyświetlacza ciśnienia 1 mmHg |  | TAK
10 | Wymiary: 330 mm x 200 mm x 400 mm |  | TAK
11 | Waga 12 kg (+/- 0, 25 kg) |  | TAK
12 | Interfejsy / złącza: Interfejs Memory Stick (USB Typ A) |  | TAK
13 | Interfejs serwisowy (mini USB) |  | TAK
14 | Podłączenie zasilania sieciowego (IEC-60320-1 C14) |  | TAK
15 | Zgodny ze standardami: IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 (Edition 2.0) IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012 (Ed. 3.1) EN 60601-1:2006/A1:2013 (Edition 3.1) EN 60601-1-2:2007/AC:2010 (Edition 3) IEC 60601-1-2:2014 (Edition 4) IEC 60601-1-6:2010 (Edition 3) + A1:2013 CISPR 11 class B |  | TAK
16 | Dren wysokociścnieniowy z przyłączem do butli CO2 - 1 szt. |  | TAK
17 | Dren do insuflacji CO2 umożliwiający wstępne podgrzanie gazu jednorazowego użytku pakowany sterylnie, pojedynczo - 2 szt. |  | TAK
18 | Dren do insuflacji CO2 umożliwiający wstępne podgrzanie gazu autoklawowalny - 2 szt. |  | TAK
19 | Filtry CO2 jednorazowego użytku, pakowane sterylnie, pojedynczo - 25 szt. |  | TAK
20 | Dren do odsysania CO2 z pola operacyjnego jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, pojedynczo - 10 szt. |  | TAK
21 | Kaseta z filtrem do desuflacji CO2 - 2 szt. |  | TAK
22 | Sterownik nożny do aktywacji i dezaktywacji odsysania CO2 z pola operacyjnego w zestawie |  | TAK
| Źródło światła LED | 1 szt. | TAK
1 | Panel przedni z wyświetlaczem LCD |  | TAK
2 | Średnia żywotność modułu LED ok. 30 000 godzin pracy |  | TAK
3 | Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy (tryb czuwania), temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%) |  | TAK
4 | Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%) |  | TAK
5 | Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%) |  | TAK
6 | Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS) |  | TAK
7 | Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery |  | TAK
8 | Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm |  | TAK
9 | Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu |  | TAK
10 | Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda |  | TAK
11 | Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD |  | TAK
12 | Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  | TAK
13 | Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA |  | TAK
14 | Maksymalne zużycie energii Moduł LED: 120VA |  | TAK
15 | Wymiary (szer. X głęb.): 330 x 145 x 355 mm (+/- 5 mm) |  | TAK
16 | Waga: 8,5 kg |  | TAK
17 | Pobór mocy w trybie gotowości: 5 VA |  | TAK
18 | Urządzenie emitujące hałas na poziomie < 45 dB (A) |  | TAK
19 | Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 |  | TAK
20 | EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2 2007/2014 |  | TAK
21 | Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF |  | TAK
22 | Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC |  | TAK
23 | CISPR 11 : klasa B |  | TAK
24 | Możliwość dezynfekcji źródła światła |  | TAK
25 | Możliwość śródoperacyjnego sprawdzenia sprawności światłowowdu - autoklawoalny adapter do zainstalowania światłowod na panelu źródła światła w zestawie |  | TAK
| Pompa ssąco-irygacyjna | 1 kpl. | TAK
1 | Jednorolkowa wielospecjalistyczna pompa ssąco-płucząca |  | TAK
2 | Możliwe tryby: laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, uretroskopia, aktywowane za pomocą osobnych transponderów RFID |  | TAK
3 | Duży wyświetlacz parametrów LCD 5,7” |  | TAK
4 | Możliwość sterowania ekranem dotykowym i pilotem |  | TAK
5 | Tryb: laparoskopia |  | TAK
6 | Przepływ płynów 3500 ml/min |  | TAK
7 | Tryb: histeroskopia |  | TAK
8 | Przepływ płynów 500 ml/min |  | TAK
9 | Ciśnienie 15-150 mmHg |  | TAK
10 | Tryb: artroskopia |  | TAK
11 | Przepływ płynów 2500 ml/min |  | TAK
12 | Ciśnienie 15-200 mmHg |  | TAK
13 | Tryb: ureteroskopia |  | TAK
14 | Przepływ płynów 500 ml/min |  | TAK
15 | Ciśnienie 15-90 mmHg |  | TAK
16 | Transpondery RFID do aktywacji programów laparoskopia, histeroskopia, uretroskopia, w zestawie |  | TAK
17 | Dreny płuczące jednorazowego użytku, silikonowe, pakowane sterylnie, pojedynczo - 19 szt. |  | TAK
18 | Dreny płuczące autoklawowalne, silikonowe, wielorazowego użytku (na min. 20 cykli sterylizacyjnych) - 2 szt. |  | TAK
19 | Dren z filtrem w torze ssania o min. 28-dniowym terminie przydatnosci do użycia- 10 szt. |  | TAK
| Akcesoria zestawu endoskopowego 2D wysokiej rozdzielczości | 1 kpl. | TAK
1 | Przewód światłowodowy w nieprzeziernej elastycznej obudowie, o śr. 4,8 mm i dł. 350 mm - 2 szt. |  | TAK
2 | Uchwyt mocujący do głowicy kamery 2D - 1 szt. |  | TAK
| Histeroresektoskop hybrydowy (bipolarny/monopolarny) | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | Optyka histeroskopowa soczewkowa o rozdzielczości full HD, panoramiczna (szerokokątna), kąt widzenia 30stopni, średnica 4mm, długość robocza 302mm, autoklawowalna | 2 | TAK
2 | Pojemnik druciany z silikonowym wypełnieniem, do sterylizacji optyki histeroskopowej, na max. dwa endoskopy, wymiary 455*80*52mm | 2 | TAK
3 | Pojemnik/kontener perforowany do sterylizacji, przechowywania i transportu histeroskopu i histeroresektoskopu o wymiarach 545*255*75mm, wykonany z jednego arkusza stali nierdzewnej, z silikonową matą wypełniającą o wymiarach 520*230mm | 2 | TAK
4 | Światłowód wysokiej jasności 3,5mm, 3m | 2 | TAK
5 | Tytanowy element pracujący resektoskopu hybrydowego (mono, bi-polarnego), pasywny, z zamkniętą rączką, kompatybilny z oferowaną optyką, z podłączeniem kabla HF od góry, z systemem samoczynnie mocowanych elektrod z pojedynczym prowadnikiem, zwalnianych przyciskiem, montowany do płaszczy z automatycznym zamkiem (typu klik). | 2 | TAK
6 | Płaszcz zewnętrzny/wewnętrzny/obturator ( komplet ) resektoskopu hybrydowego (mono, bi-polarnego) przepływowego, obrotowego, z automatycznym zamkiem (typu klik), z ceramiczną izolacją, z ośmioma rzędami otworów odprowadzającymi systemu „continous flow”, dwoma obrotowymi kranikami typu Luer. Średnica płaszcza zewnętrznego 26 Fr. Średnica płaszcza wewnętrznego 24 Fr. | 2 | TAK
7 | Bipolarna elektroda pętlowa, wielorazowa, autoklawowalna, do cięcia bipolarnego, do płaszcza wewnętrznego 24Fr., pogrubiona | 6 | TAK
8 | Bipolarna elektroda kulkowa, wielorazowa, autoklawowalna, do koagulacji bipolarnej, do płaszcza wewnętrznego 24Fr. | 2 | TAK
9 | Bipolarna elektroda walcowa z rowkami, wielorazowa, autoklawowalna, do koagulacji bipolarnej, do płaszcza wewnętrznego 24Fr. | 2 | TAK
10 | Bipolarna elektroda stożkowo-igłowa do płaszcza 24Fr | 2 | TAK
11 | Kabel Bipolarny do resektoskopu hybrydowego RZ i diatermii ERBE/VAIO - 4m | 2 | TAK
12 | Tuba ze stali nierdzewnej, do sterylizacji i przechowywania elektrod mono/bi-polarnych | 2 | TAK
13 | Obturator optyczny do płaszcza 24/26 CH z kanałem narzędziowym 6CH, umożliwiający pracę z narzędziami do 5Fr. przez histeroresektoskop | 2 | TAK
14 | Grasper histeroskopowy łyżeczkowy Ø1.6mm, 5Charr., WL 400mm półsztywny, podwójna akcja, obrotowy 360 st., z kolorowym (zielonym) pierścieniem obrotu, dla szybkiego śródoperacyjnego rozpoznania narzędzia (zielony=grasper). rękojeść ze spocznikiem. | 2 | TAK
15 | Nożyczki histeroskopowe ostre Ø1.6mm, 5Charr., WL 400mm półsztywne, pojedyncza akcja, obrotowy 360 st., z kolorowym (różowym) pierścieniem obrotu, dla szybkiego śródoperacyjnego rozpoznania narzędzia (różowy=nożyczki ostre). rękojeść ze spocznikiem. | 2 | TAK
16 | Szczypce biyopsyjne histeroskopowe Ø1.6mm, 5Charr., WL 400mm półsztywne, podwójna akcja, obrotowy 360 st., z kolorowym (czarnym) pierścieniem obrotu, dla szybkiego śródoperacyjnego rozpoznania narzędzia (czarny=biopsja). rękojeść ze spocznikiem. | 2 | TAK
Warunki gwarancji i serwisu
1 | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące |  | TAK
2 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski |  | TAK
3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym – do 48 h. |  | TAK
4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |  | TAK
5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat |  | TAK
6 | Min. 2 bezpłatne przeglądy sprzętu w okresie gwarancyjnym |  | TAK
7 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  | TAK
8 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem |  | TAK
INSTRUMENTARIUM DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH:
| PODSTAWOWY ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | OPTYKA SZEROKOKATNA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM SOCZEWEK, ŚR.10MM KĄT PATRZENIA 0 ST. DŁ. 330MM | 1 | TAK
2 | OPTYKA SZEROKOKATNA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM SOCZEWEK, ŚR.10MM KĄT PATRZENIA 30 ST. DŁ. 330MM | 1 | TAK
3 | STALOWY KORPUS TROAKARA MIT O ŚR. 10MM Z GUMOWĄ USZCZELKĄ ZEWNĘTRZNĄ I SILIKONOWĄ PRZEPUSTNICĄ WEWNĘTRZNĄ, Z PRZYŁĄCZEM CO2 | 2 | TAK
4 | STALOWY, GWINTOWANY TUBUS TROAKARA MIT O ŚR. 10MM I DŁ. 110MM Z PIERŚCIENIEM KODYFIKUJĄCYM JEGO ŚREDNICĘ | 2 | TAK
5 | OBTURATOR Z ZAKOŃCZENIEM TRÓJKĄTNYM DO TROAKARA O ŚR. 10MM I DŁ. 110MM | 2 | TAK
6 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 2 | TAK
7 | OBTURATOR BEZPIECZNY Z CHOWANYM GROTEM, DO TROAKARA O ŚR. 10MM I DŁ. 110MM | 2 | TAK
8 | STALOWY KORPUS TROAKARA MIT O ŚR. 5,5MM Z GUMOWĄ USZCZELKĄ ZEWNĘTRZNĄ I SILIKONOWĄ PRZEPUSTNICĄ WEWNĘTRZNĄ, BEZ PRZYŁĄCZA CO2 | 2 | TAK
9 | STALOWY KORPUS TROAKARA MIT O ŚR. 5,5MM Z GUMOWĄ USZCZELKĄ ZEWNĘTRZNĄ I SILIKONOWĄ PRZEPUSTNICĄ WEWNĘTRZNĄ, Z DŹWIGNIĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ OTWARCIE PRZEPUSTU, BEZ PRZYŁĄCZA CO2 | 2 | TAK
10 | STALOWY, GWINTOWANY TUBUS TROAKARA MIT, O ŚR.5,5MM I DŁ. 110MM Z PIERŚCIENIEM KODYFIKUJĄCYM JEGO ŚREDNICĘ | 4 | TAK
11 | OBTURATOR Z ZAKOŃCZENIEM TRÓJKĄTNYM DO TROAKARA O ŚR.5,5MM I DŁ. 110MM | 4 | TAK
12 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GWINTOWANY, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.13MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 1 | TAK
13 | OBTURATOR Z ZAKOŃCZENIEM TRÓJKĄTNYM DO TROAKARA O ŚR. 13MM I DŁ. 110MM | 1 | TAK
14 | DWUELEMENTOWY UCHWYT ELEKTRODY MONOPOLARNEJ UMOŻLIWIAJĄCY PRZYŁĄCZENIE 7 RÓŻNYCH RODZAJÓW ELEKTROD | 2 | TAK
15 | MONOPOLARNA ELEKTRODA HACZYKOWA W KSZTAŁCIE LITERY L Z IZOLACJĄ PORCELITOWĄ | 2 | TAK
16 | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 2 | TAK
17 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK
18 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK
19 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK
20 | PRZEPUSTNICA WEWNĘTRZNA DO TROAKARÓW O ŚR.13MM | 1 | TAK
21 | USZCZELKA ZEWNĘTRZNA KODYFIKOWANA KOLORYSTYCZNIE DO TROKARA O ŚR.13MM | 1 | TAK
22 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE UNIWERSALNE, Z ROWKIEM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, OBIE BRANSZE RUCHOME, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK
23 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE UNIWERSALNE, Z OTWORAMI POPRZECZNYMI W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, OBIE BRANSZE RUCHOME, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK
24 | IMADŁO ODGIĘTE W LEWO, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | 2 | TAK
25 | IMADŁO ODGIĘTE W PRAWO, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | 2 | TAK
26 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE, CROCE/OLMI, DO ZABIEGÓW NA PĘCHERZYKU ŻÓŁCIOWYM, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK
27 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO TKANEK TYPU BABCOCK, PROSTE, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK
28 | TRÓJOSTRZOWY EKSTRAKTOR PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO DŁUGOŚĆ ŁYŻKI 55 MM, DEDYKOWANY DO TROAKARA O ŚR. 10 MM | 2 | TAK
29 | POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 588X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNE FILTRY Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONYCH OD ZEWNĄTRZ STALOWYMI ATRAPAMI | 2 | TAK
30 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 2 | TAK
31 | STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH, | 2 | TAK
32 | MATA SILIKONOWA O WYM. 248X237MM PERFOROWANA, PĘCZKOWATA | 2 | TAK
33 | STOJAK DO TROKARÓW O WYM. 167X53MM MONTOWANA DO KOSZOSITA | 6 | TAK
34 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W NIEBIESKIM KOLORZE | 8 | TAK
35 | PRZEGUBOWY RETRAKTOR Z KOŃCOWKĄ OCZKOWĄ ZAMYKAJĄCĄ SIĘ W KSZTAŁCIE TRÓJKĄTNYM, Z POKRĘTŁEM DO REGULACJI PRZEGUBU ORAZ KANALEM IRYGACYJNYM, Z PRZYŁĄCZEM TYPU LUER LOCK, PROSTY, SZEROKOŚĆ 80MM, DŁUGOŚĆ 330MM | 1 | TAK
36 | AUTOKLAWOWALNA KANIULA INSUFLACYJNA TYP VERESS, ŚR. 2,1MM, DŁ. 120MM | 2 | TAK
37 | AUTOKLAWOWALNA KANIULA INSUFLACYJNA TYP VERESS, ŚR. 2,1MM, DŁ. 150MM | 2 | TAK
38 | NIEROZBIERALNY APLIKATOR Z KANAŁEM PŁUCZĄCYM ORAZ POKRĘTŁEM Z MOŻLIWOŚCIĄ ROTACJI CZĘŚCI ROBOCZEJ O 360 ST., DEDYKOWANY TYTANOWYM KLIPSOM NACZYNIOWYM ML, ŚR. 10MM, DŁ 300MM | 2 | TAK
| ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO PILNYCH ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | TAK
2 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | TAK
3 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 2 | TAK
4 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK
5 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK
6 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK
7 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK
8 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM | 1 | TAK
9 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM | 1 | TAK
10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 6 | TAK
11 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | TAK
12 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | TAK
13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK
14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 3 | TAK
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK
16 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 6 | TAK
17 | KLESZCZE OKIENKOWE, DELIKATNA, POPRZECZNIE KARBOWANA CZĘŚĆ CHWYTNA TYPU HEYEWOOD-SMITH DŁUGOŚĆ 210 MM | 4 | TAK
18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | TAK
19 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | TAK
20 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | TAK
21 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 2 | TAK
22 | HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER WYM. ŁOPATY 80X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 | TAK
23 | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ WYM. ŁOPATY 147X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 | TAK
24 | STALOWY KORPUS TROAKARA MIT O ŚR. 10MM Z GUMOWĄ USZCZELKĄ ZEWNĘTRZNĄ I SILIKONOWĄ PRZEPUSTNICĄ WEWNĘTRZNĄ, Z PRZYŁĄCZEM CO2 | 1 | TAK
25 | STALOWY, GWINTOWANY TUBUS TROAKARA MIT O ŚR. 10MM I DŁ. 110MM Z PIERŚCIENIEM KODYFIKUJĄCYM JEGO ŚREDNICĘ | 1 | TAK
26 | OBTURATOR Z ZAKOŃCZENIEM TRÓJKĄTNYM DO TROAKARA O ŚR. 10MM I DŁ. 110MM | 1 | TAK
27 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAZONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | 1 | TAK
28 | OBTURATOR BEZPIECZNY Z CHOWANYM GROTEM, DO TROAKARA O ŚR. 10MM I DŁ. 110MM | 1 | TAK
29 | STALOWY KORPUS TROAKARA MIT O ŚR. 5,5MM Z GUMOWĄ USZCZELKĄ ZEWNĘTRZNĄ I SILIKONOWĄ PRZEPUSTNICĄ WEWNĘTRZNĄ, BEZ PRZYŁĄCZA CO2 | 1 | TAK
30 | STALOWY KORPUS TROAKARA MIT O ŚR. 5,5MM Z GUMOWĄ USZCZELKĄ ZEWNĘTRZNĄ I SILIKONOWĄ PRZEPUSTNICĄ WEWNĘTRZNĄ, Z DŹWIGNIĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ OTWARCIE PRZEPUSTU, BEZ PRZYŁĄCZA CO2 | 1 | TAK
31 | STALOWY, GWINTOWANY TUBUS TROAKARA MIT, O ŚR.5,5MM I DŁ. 110MM Z PIERŚCIENIEM KODYFIKUJĄCYM JEGO ŚREDNICĘ | 2 | TAK
32 | OBTURATOR Z ZAKOŃCZENIEM TRÓJKĄTNYM DO TROAKARA O ŚR.5,5MM I DŁ. 110MM | 2 | TAK
33 | OPTYKA SZEROKOKATNA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM SOCZEWEK, ŚR.10MM KĄT PATRZENIA 30 ST. DŁ. 330MM | 1 | TAK
34 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | TAK
35 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE UNIWERSALNE, Z ROWKIEM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, OBIE BRANSZE RUCHOME, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | TAK
36 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 1 | TAK
37 | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 1 | TAK
38 | DWUELEMENTOWY UCHWYT ELEKTRODY MONOPOLARNEJ UMOŻLIWIAJĄCY PRZYŁĄCZENIE 7 RÓŻNYCH RODZAJÓW ELEKTROD | 1 | TAK
39 | MONOPOLARNA ELEKTRODA HACZYKOWA W KSZTAŁCIE LITERY L Z IZOLACJĄ PORCELITOWĄ | 1 | TAK
40 | URZĄDZENIE SSĄCO-IRYGACYJNE Z RĘKOJEŚCIĄ PISTOLETOWĄ, Z ZAWOREM REGULOWANYM KCIUKIEM, O ŚR. 5 MM, DŁ. 340 MM, Z 16 OTWORAMI W DYSTALNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA | 1 | TAK
41 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | TAK
42 | ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | 1 | TAK
43 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 2 | TAK
44 | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM | 2 | TAK
45 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
46 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | TAK
47 | AUTOKLAWOWALNA KANIULA INSUFLACYJNA TYPU VERESS, ŚR. 2,1MM DŁ. 120MM | 1 | TAK
48 | POKRYWA W KOLORZE CZERWONYM O WYMIARACH 298X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWYMĄ ATRAPĄ | 1 | TAK
49 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
50 | KOSZ STALOWY (Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ) PERFOROWANY, Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, O WYMIARACH 243X253X76MM | 1 | TAK
51 | PERFOROWANA MATA SILIKONOWA BEZ JEŻA DO KOSZY 1/2 O WYMIARACH 240MM X 250 MM | 1 | TAK
52 | POKRYWA W KOLORZE CZERWONYM O WYMIARACH 465X281X36 MM WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWĄ ATRAPĄ | 1 | TAK
53 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
54 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY WYKONANY Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ, Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X76MM | 1 | TAK
55 | PERFOROWANA MATA SILIKONOWA BEZ JEŻA DO KOSZY 3/4 O WYMIARACH 402MM X 250 MM | 1 | TAK
56 | POKRYWA W KOLORZE CZERWONYM O WYMIARACH 588X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNE FILTRY Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONYCH OD ZEWNĄTRZ STALOWYMI ATRAPAMI | 1 | TAK
57 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
58 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY WYKONANY Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM | 1 | TAK
59 | MOSTEK SILIKONOWY DO NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH Z LISTWĄ DYSTANSOWĄ, O WYM. 123 x 45MM, UMOŻLIWIAJĄCY POZYCJONOWANIE 7 SZT. NARZĘDZI | 4 | TAK
60 | TRZPIEŃ MOCUJĄCY DO UCHWYTÓW SILIKONOWYCH WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, PAKOWANY PO 10 SZT. W OP. ZB. | 1 OP. ZB. | TAK
61 | PERFOROWANY WKŁAD DO KOSZA WYKONANY Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ O WYM. 196x252x34MM | 1 | TAK
62 | METALOWY ZACISK Z SILIKONOWYM WKŁADEM O ŚR. 15-20MM DEDYKOWANY DO POZYCJONOWANIA, M. IN. TROAKARÓW LAPAROSKOPOWYCH | 5 | TAK
63 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE CZERWONYM | 12 | TAK
| ZESTAW NARZĘDZI DOSTĘPOWYCH DO ZABIEGÓW HISTEROSKOPOWYCH: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
2 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
3 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
4 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
5 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
6 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
7 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
8 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
9 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
10 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
11 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 11 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
12 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 1,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
13 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 2,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
14 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 3,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
15 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 4,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
16 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 5,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
17 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 6,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
18 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 7,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
19 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 8,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
20 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 9,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
21 | ROZSZERZACZ MACICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 10,5 MM DŁ. 185 MM | 2 | TAK
22 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK
23 | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM | 2 | TAK
24 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 4 | TAK
25 | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ. MAX. 300 MM 12'' FIGURA 0 TĘPA SZER. 7,5 MM SZYJKA SZTYWNA | 2 | TAK
26 | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ. MAX. 300 MM 12'' FIGURA 2 TĘPA SZER. 10,5 MM SZYJKA SZTYWNA | 2 | TAK
27 | SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ. MAX. 300 MM 12'' FIGURA 5 TĘPA SZER. 15 MM SZYJKA SZTYWNA | 2 | TAK
28 | KULOCIĄG TYP SCHRODER DŁUGOŚĆ. 250 MM 10" PROSTY MODEL STANDARD JEDNOZĘBNY | 4 | TAK
29 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE | 2 | TAK
30 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK
31 | KOSZ STALOWY (Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ) PERFOROWANY, Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, O WYMIARACH 243X253X76MM | 2 | TAK
32 | POKRYWA W KOLORZE CZERWONYM O WYMIARACH 298X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWYMĄ ATRAPĄ | 2 | TAK
33 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 2 | TAK
34 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | 8 | TAK
35 | MATA SILIKONOWA 0 WYM. 248X237MM PERFOROWANA PĘCZKOWATA | 2 | TAK
36 | WYSKALOWANA ELASTYCZNA SONDA MACICZNA TYPU SIMS, ŚR. 4MM, DŁ. 330MM | 2 | TAK
| ZESTAW NARZĘDZI DOSTĘPOWYCH DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14 MM | 1 | TAK
2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
3 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK
4 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁ. 140 MM | 2 | TAK
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK
7 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT ODGIĘTE DŁ. 215 MM 8 1/2'' SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | TAK
8 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 4 | TAK
9 | IGŁOTRZYMACZ TYP CRILE-WOOD Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM DŁ. 150 MM UCHA ZŁOCONE | 2 | TAK
10 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK 28X10 MM PRZEKRÓJ OWALNY DŁUGOŚĆ 210 MM | 1 | TAK
11 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | 4 | TAK
12 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 | TAK
13 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | TAK
14 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 1 | TAK
15 | MISKA NERKOWATA STALOWA DŁ.170MM | 1 | TAK
16 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 1 | TAK
17 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
18 | POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 298X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWYMĄ ATRAPĄ | 1 | TAK
19 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
20 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W NIEBIESKIM KOLORZE | 4 | TAK
21 | KOSZ STALOWY (Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ) PERFOROWANY, Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, O WYMIARACH 243X253X56MM | 1 | TAK
22 | MATA SILIKONOWA 0 WYM. 248X237MM PERFOROWANA PĘCZKOWATA | 1 | TAK
| PODSTAWOWY ZESTAW BRZUSZNY: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABCOCK DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE | 3 | TAK
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | TAK
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 6 | TAK
4 | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP URLICH ZAKRZYWIONE 1X2 ZĄBKI SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM DŁ. 265 MM | 4 | TAK
5 | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 180X50 DŁUGOŚĆ 260 MM | 1 | TAK
6 | HAK OPERACYJNY TYP KELLY 155X57 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | 2 | TAK
7 | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 86X85 DŁUGOŚĆ 255 MM | 2 | TAK
8 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 65X41 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | TAK
9 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 37X27 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 1 | TAK
10 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 1 | TAK
11 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 2,5 SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 265 MM | 2 | TAK
12 | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA TYP HABERER GIĘTKA 40/50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | 1 | TAK
13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK
14 | IGŁOTRZYMACZ CHIRURGICZNY TYP HEGAR-MAYO DŁ.205MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ. SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM. UCHA ZŁOCONE. | 1 | TAK
15 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | TAK
16 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 7 MM | 2 | TAK
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | TAK
18 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | TAK
19 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | TAK
20 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 210 MM TRZONEK DŁUGI | 1 | TAK
21 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | TAK
22 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM FIGURA 3 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 3 | TAK
23 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225MM FIGURA 6 | 2 | TAK
24 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 | TAK
25 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK
26 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 240 MM | 1 | TAK
27 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK
28 | SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 100 MM 4'' ODGIĘTY 65 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 12,5 MM | 12 | TAK
29 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
30 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
31 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM | 1 | TAK
32 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
33 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
34 | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM | 1 | TAK
35 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
36 | POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 588X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNE FILTRY Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONYCH OD ZEWNĄTRZ STALOWYMI ATRAPAMI | 1 | TAK
37 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X76MM | 1 | TAK
38 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE NIEBIESKIM | 4 | TAK
39 | MATA SILIKONOWA BEZ JEŻA O WYMIARACH 536MM X 250 MM | 1 | TAK
| ZESTAW DO OPERACJI GUZÓW: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | KLESZCZE JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 150 MM 6'' PROSTE UZĘBIENIE ATRAUMATYCZNE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5,5 MM | 2 | TAK
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | TAK
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | TAK
4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP MICRO-HALSTED BEZ ZĄBKA ODGIĘTE DŁ. 125MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 2 | TAK
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | TAK
6 | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 14X18MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 2 | TAK
7 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK
8 | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 150 MM | 1 | TAK
9 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | TAK
10 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 1 | TAK
11 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP LEXER DŁUGOŚĆ 165 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
12 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
13 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | TAK
14 | IGŁOTRZYMACZ TYP BABY-CRILE-WOOD Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,4 MM DŁ. 150 MM UCHA ZŁOCONE | 1 | TAK
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER 1X2 ZĄBKI PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | TAK
16 | SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 100 MM 4'' ODGIĘTY 65 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 12,5 MM | 6 | TAK
17 | KOSZ STALOWY (Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ) PERFOROWANY, Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, O WYMIARACH 243X253X56MM | 1 | TAK
18 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
19 | POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 298X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWYMĄ ATRAPĄ | 1 | TAK
20 | PERFOROWANA MATA SILIKONOWA BEZ JEŻA DO KOSZY 1/2 O WYMIARACH 240MM X 250 MM | 1 | TAK
21 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE NIEBIESKIM | 4 | TAK
| ZESTAW DODATKOWY DO ZABIEGÓW BRZUSZNYCH: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF DUŻY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 23X16 MM I 28X16MM ORAZ 20X16MM I 24X16 MM | 1 | TAK
2 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | TAK
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER 1X2 ZĄBKI PROSTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | TAK
4 | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP URLICH ZAKRZYWIONE 1X2 ZĄBKI SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM DŁ. 265 MM | 1 | TAK
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 4 | TAK
6 | KLESZCZE JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 150 MM 6'' PROSTE UZĘBIENIE ATRAUMATYCZNE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5,5 MM | 4 | TAK
7 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS MOCNO ODGIĘTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | TAK
8 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 0 SKOK ZĄBKÓW 0,6 M | 2 | TAK
9 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM FIGURA 2 | 2 | TAK
10 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER WYM. ŁOPATY 40X18 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 | TAK
11 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER WYM. ŁOPATY 60X20 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 | TAK
12 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | TAK
13 | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP RAMPLEY PROSTE SZEROKOŚĆ OCZKA 12 MM SKOK ZĄBKÓW 1 MM DŁ. 245 MM | 2 | TAK
14 | KLEM OKIENKOWY ATRAUMATYCZNY OKIENKOWY DŁ.250MM. CZEŚĆ ROBOCZA 21MM. | 2 | TAK
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 2 | TAK
16 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
17 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
18 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK
19 | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM | 1 | TAK
20 | SPINAK DO SERWET TYP BACKHAUS DŁ. 100 MM 4'' ODGIĘTY 65 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 12,5 MM | 8 | TAK
21 | KOSZ STALOWY (Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ) PERFOROWANY, Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, O WYMIARACH 243X253X56MM | 1 | TAK
22 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
23 | POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 298X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWYMĄ ATRAPĄ | 1 | TAK
24 | PERFOROWANA MATA SILIKONOWA BEZ JEŻA DO KOSZY 1/2 O WYMIARACH 240MM X 250 MM | 1 | TAK
25 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE NIEBIESKIM | 4 | TAK
| POJEDYNCZE INSTRUMENTARIUM GINEKOLOGICZNE: | 1 kpl. | TAK
Lp | Opis | Ilość
1 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | 2 | TAK
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 1 | TAK
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | TAK
4 | KLESZCZE OKIENKOWE, DELIKATNA, POPRZECZNIE KARBOWANA CZĘŚĆ CHWYTNA TYPU HEYEWOOD-SMITH DŁUGOŚĆ 210 MM | 3 | TAK
5 | KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP STILLE DŁUGOŚĆ 240 MM ODGIĘTE ZE ŻŁOBIENIEM W CZĘŚCI ROBOCZEJ | 2 | TAK
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRAFOORD ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM DELIKATNE | 2 | TAK
7 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM | 1 | TAK
8 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM | 1 | TAK
9 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 420 MM | 1 | TAK
10 | IGŁA PUNKCYJNA Z ELEMENTEM PRZERYWAJĄCYM OBSŁUGIWANYM PALCEM, DYSTALNA ŚREDNICA 5 MM ŚREDNICA KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 330 MM | 2 | TAK
11 | POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 298X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWYMĄ ATRAPĄ | 2 | TAK
12 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 2 | TAK
13 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76MM | 2 | TAK
14 | PERFOROWANA MATA SILIKONOWA BEZ JEŻA DO KOSZY 1/2 O WYMIARACH 240MM X 250 MM | 1 | TAK
15 | POKRYWA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 588X281X36 MM, WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNE FILTRY Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONYCH OD ZEWNĄTRZ STALOWYMI ATRAPAMI | 1 | TAK
16 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 1 | TAK
17 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X76MM | 1 | TAK
18 | MATA SILIKONOWA BEZ JEŻA O WYMIARACH 536MM X 250 MM | 1 | TAK
19 | POKRYWA W KOLORZE CZERWONYM O WYMIARACH 465X281X36 MM WYKONANA Z ALUMINIUM O GRUBOŚCI MIN. 2 MM, WYPOSAŻONA W WYMIENNY FILTR Z PTFE NA MIN. 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH ZABEZPIECZONY OD ZEWNĄTRZ STALOWĄ ATRAPĄ | 2 | TAK
20 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 2 | TAK
21 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 406X253X56MM | 2 | TAK
22 | PERFOROWANA POKRYWA WYKONANA Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ O WYMIARACH 410X257MM DO KOSZA 3/4 STALOWEGO PERFOROWANEGO | 2 | TAK
23 | MATA SILIKONOWA POZYCJONUJACA NARZEDZIA W KOLORZE NIEBIESKIM O WYMIARACH 470X230X30MM DO KOSZA 1/1 | 2 | TAK
24 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM LUB NIEBIESKIM KOLORZE (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) | 20 | TAK
25 | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO, BEZ BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AUTOKLAWOWALNA | 2 | TAK
26 | ERGONOMICZNA RĄCZKA DO NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWEGO MONOPOLARNEGO Z BLOKADĄ I CZERWONĄ DŹWIGNIĄ KOLANKOWĄ CAŁKOWITEJ DEZAKTYWACJI BLOKADY, ZE STAŁYM, IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM HF I MECHANIZMEM ZAPADKOWYM ONE-CLICK DO POŁĄCZENIA Z RAMIENIEM ROBOCZYM NARZĘDZIA; AU | 2 | TAK
Dane techniczne dot. instrumentarium:
Narzędzia stalowe wykonane z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej zgodnie z PN lub normami europejskimi, Narzędzia przeznaczone do mycia w myjkach ultradźwiękowych lub poprzez neutralizację dopuszczonymi środkami myjącymi Narzędzia przeznaczone do sterylizacji parowej w temperaturze 134˚C, przy ciśnieniu 2 bar lub w tlenku etylenu w temperaturze 51˚C dla materiałów wrażliwych Dostarczone narzędzia mogą nosić dodatkową cechę skazaną przez Zamawiającego (umieszczoną trwale na produkcie, w sposób uniemożliwiający jego modyfikację przez użytkownika). Sposób naniesienia cechy jest odporny na ścieranie czy sterylizację, lecz nie powoduje uszkodzenia narzędzia narażając go na korozję. Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty tj. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. dostępne są w języku polskim Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach, pełnowartościowy (nie powystawowy, nie regenerowany) 2022/2023 r. produkcji.
Warunki serwisu i gwarancji:
Gwarancja: min. 24 miesiące
Producent poprzez gwarancję dla instrumentarium stanowiącego przedmiot zamówienia postępowania rozumie zapisy obejmujące swoim przedmiotem:
coroczny przegląd stanu instrumentarium pod kątem jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa jego dalszej eksploatacji (np. w zakresie ewentualnych zagrożeń epidemiologicznych wynikających z defektów narzędzi) w trakcie okresu gwarancyjnego,
odtworzenie stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych realizowane poprzez znakowanie, ostrzenie i regeneracje, wymianę narzędzi chirurgicznych.
Zakres usługi regeneracji będącej elementem odtworzenia stanu jakościowego instrumentarium, która w szczególności obejmuje:
•rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
•czyszczenie,
•szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
•naprawę (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
•wymianę części zamiennych zgodnych z najwyższymi standardami jakości,
•wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
•nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
•przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli dotyczy,
•konserwacja,
•ustawianie pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itp.),
•testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną identyczną jak dla nowych narzędzi),
•trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe (trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji z możliwością naniesienia znakowania kodem Data Matrix na narzędziach i koszositach).
Wszystkie czynności podejmowane przez służby serwisowe w obszarze przedmiotu gwarancji przeprowadzane będą w warunkach fabrycznych w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, którego kompetencje zostały potwierdzone stosownym certyfikatem dla tej jednostki zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
……………………………………
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy