# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot :  Diatermia – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  |  |
| 1 | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna z systemem zamykania dużych naczyń oraz z argonem | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy diatermii o przystawkę do selektywnej preparacji naczyń i nerwów za pomocą strumienia cieczy, z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie min. 1-60 bar, urządzenie musi posiadać możliwość zintegrowania z diatermią umożliwiając wykonywanie np. resekcji wątroby z użyciem zintegrowanego aplikatora wodno-ssąco-prądowego. | TAK |  |
| 3 | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | TAK |  |
| 4 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika | TAK |  |
| 5 | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Liczba gniazd przyłączeniowych: Monopolarne uniwersalne – 1 szt. Bipolarne uniwersalne – 1 szt. Uniwersalne do podłączania instrumentów mono oraz bipolarnych – 1 szt. Bipolarne do narzędzi do zamykania dużych naczyń do 7mm -1szt. Neutralne uniwersalne –1 | TAK |  |
| 7 | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi – wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu | TAK |  |
| 8 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, sposobu prowadzenia cięcia lub koagulacji – siły przyciskania do tkanek. Dopasowanie mocy powinno odbywać się w zakresie określonym przez użytkownika, który określa poziom mocy maksymalnej dla każdego rodzaju prądu monopolarnego i bipolarnego. | TAK |  |
| 9 | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W | TAK |  |
| 10 | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W | TAK |  |
| 11 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | TAK |  |
| 12 | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej – parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu | TAK |  |
| 13 | Regulacja czasu pomiędzy impulsami cięcia w programach do polipektomii i sfinkterotomii, nie dotyczy regulacji mocy oraz efektów | TAK |  |
| 14 | Regulacja czasu trwania impulsów cięcia w programach do polipektomii i sfinkterotomii, nie dotyczy regulacji mocy oraz efektów | TAK |  |
| 15 | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W | TAK |  |
| 16 | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych | TAK |  |
| 17 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 18 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
| 19 | W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii laparoskopowej i otwartej | TAK |  |
| 20 | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
| 21 | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start | TAK |  |
| 22 | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem – np. do celów serwisowych | TAK |  |
| 23 | Możliwość regulacji : - Jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie - Natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie. - Maksymalnego czasu aktywacji, itd. | TAK |  |
| 24 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w jęz. polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 25 | Możliwość odczytu ostatnich komunikatów wyświetlanych przez aparat bez udziały serwisu. | TAK |  |
| 26 | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody) | TAK |  |
| 27 | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta | TAK |  |
| 28 | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra | TAK |  |
| 29 | Możliwość podłączenia sond argonowych z filtrem | TAK |  |
| 30 | funkcja rozpoznawania przyłączonych instrumentów argonowych | TAK |  |
| 31 | Włącznik nożny pojedynczy – 1 szt. | TAK |  |
| 32 | Podwójny włącznik nożny z możliwością przełączania programu – 1 szt. | TAK |  |
| 33 | Platforma nośna/ wózek z koszem na wyposażenie– 1 szt. | TAK |  |
| 34 | Narzędzie do zamykania naczyń do 7m, typ okienko żebowane dł. 340mm z kablem - 2 szt. | TAK |  |
| 35 | Narzędzie wielorazowe do cięcia i koagulacji do laparoskopii – 2 szt. | TAK |  |
| 36 | Uchwyt elektrod monopolarnych z kablem – 5 szt. | TAK |  |
| 37 | Elektrody monopolarne nożowe – 5 szt. | TAK |  |
| 38 | Kabel bipolarny, dł. min. 4m – 4 szt. | TAK |  |
| 39 | Narzędzie do zamykania naczyń do 7m, dł. 150 mm z kablem - 2 szt. | TAK |  |
| 40 | Narzędzie do zamykania naczyń do 7mm, dł. 210 – 220 mm z kablem - 2 szt. | TAK |  |
| 41 | Elektroda neutralna dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym 20-23 cm2 o powierzchni 83-85 cm2 - 100szt. | TAK |  |
| 42 | Kabel elektrody neutralnej – 2 szt. | TAK |  |
| 43 | Kabel monopolarny z funkcją cięcia i koagulacji – 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Elektroda monopolarne typu pętla, śr.20mm,dł.140 - 145mm – 2 szt. | TAK |  |
| 45 | Elektroda monopolarna typu pętla , śr.25mm, dł. 145 – 150mm – 2 szt. | TAK |  |
| 46 | Aplikatory argonowe z wbudowanym filtrem oraz wysuwanym nożem , dł. 10cm – 5 szt. | TAK |  |
| 47 | Aplikatory argonowe z wbudowanym filtrem oraz wysuwanym nożem , dł. 350mm – 5 szt. | TAK |  |
| 48 | Butla z argonem wraz z reduktorem – 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego | TAK |  |
| 50 | Przeglądy darmowe w trakcie trwania gwarancji | TAK |  |
| 51 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 52 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy