# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Zestaw do zabiegów endourologicznych  – 1 ZESTAW

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | ## Opis parametrów | Parametry graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ZESTAW ZABIEGOWY DO PROCEDUR MINI -PCNL -1 KOMPLET(wymagana wzajemna kompatybilność oferowanych urządzeń) | TAK |  |
| 1 | Teleskop OP, 7°, 11 Fr. x 220 Mini-nefroskop (lub cystoskop pediatryczny kompaktowy) z optyką pod kątem 45°: kąt patrzenia 7°, obwód 11 Fr., długość robocza 220 mm, kanał roboczy 7,5 Fr., w zestawie: kontener do sterylizacji | TAK |  |
| 2 | Adapter, Meatusstopper Nakrętka proksymalna na optykę opisaną w poz.1 , do wykorzystania optyki jako cystoskopu pediatrycznego | TAK |  |
| 3 | Płaszcz zewnętrzny Płaszcz mini-nefroskopu 15,9 Fr, długość robocza 200 mm, nierozbieralny zawór. W zestawie rozszerzadło 2a (13,5 Fr) do aplikacji płaszcza | TAK |  |
| 4 | Płaszcz mini-PCNL, typ otwarty, rozmiar 18 Fr, długość 130 mm | TAK |  |
| 5 | Rozszerzadło jednostopniowe do płaszcza mini-PCNL w rozmiarze 18 Fr, długość całkowita 390 mm | TAK |  |
| 6 | Zestaw Bougie od 9 Fr. do 28 Fr. Rozszerzadła metalowe teleskopowe, zestaw od 9 do 28 Fr. W zestawie drut "rod" z kanałem na drut prowadzący | TAK |  |
| 7 | Tuba prowadząca Rozszerzadło 13,5 Fr do aplikacji płaszcza mini-nefroskopu | TAK |  |
| 8 | Kleszczyki chwytające Kleszczyki chwytające, 5 Fr. x 340 mm, | TAK |  |
| 9 | Grasping forceps Kleszcze 3-ramienne do mini-PCNL, sztywne, rozmiar 5 Fr, długość 340 mm | TAK |  |
| 10 | Światłowód S, 2,8mm, 3m Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | TAK |  |
| II | RESEKTOSKOP MONOPOLARNY-2 KOMPLETY(wymagana wzajemna kompatybilność oferowanych urządzeń) | TAK |  |
| 11 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | TAK |  |
| 12 | Światłowód S, 2,8mm, 3m Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | TAK |  |
| 13 | Element pracujący aktywny do resektoskopu monopolarnego, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zamknięty (obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu; przyciski odpinające elektrodę i optykę; łączenie z płaszczem poprzez szybkozłącze/kliknięcie. | TAK |  |
| 14 | Płaszcz wewnętrzny do 26Fr Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem | TAK |  |
| 15 | Płaszcz zewnętrzny 26Fr Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 26 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | TAK |  |
| 16 | Elektroda resekcyjna HF Elektroda resekcyjna, monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego 24 Fr, do optyki 30°, średnica elektrody 0,2 mm, jednorazowego użytku, sterylna, 12 szt./op. | TAK |  |
| 17 | Elektroda resekcyjna HF Elektroda resekcyjna HF, kulka, duża, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, sterylne, jednorazowego użytku, 1 op. = 12 szt. | TAK |  |
| 18 | Elektroda resekcyjna Elektroda resekcyjna HF, igłowa pod kątem 90°, do optyki 12°, sterylne, jednorazowego użytku, 12 sztuk | TAK |  |
| 19 | Kabel unipolarny 4 m Kabel monopolarny do resektoskopów, do elementów pracujących oferowanych w poz.13, wtyk 4 mm (bananowy), długość 4,0 m, do diatermii ESG400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. | TAK |  |
| 20 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej. | TAK |  |
| 21 | Wkład do kontenera Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera. | TAK |  |
| 22 | Strzykawka 150ml Strzykawka, 150 ml, z końcówką zatrzaskową | TAK |  |
| III | CYSTOSKOPY SZTYWNE-2 KOMPLETY (wymagana wzajemna kompatybilność oferowanych urządzeń) | TAK |  |
| 23 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 70 stopni, długość robocza 284 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | TAK |  |
| 24 | Światłowód S, 2,8mm, 3m. Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | TAK |  |
| 25 | Płaszcz cystoskopu, 21 Fr. Płaszcz cystoskopu 21 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów | TAK |  |
| 26 | Mostek, jednodrogowy Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, nierozbieralny zawór | TAK |  |
| 27 | Wkład pracujący, Albarran Wkład pracujący, Albarran, jednodrogowy | TAK |  |
| 28 | Kontener do sterylizacji Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową WA05980A, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej. | TAK |  |
| 29 | Szczypce chwytające 7Frx330mm Szczypce chwytające 7 Fr, długość 330 mm, giętkie | TAK |  |
| 30 | Szczypce biopsyjne 7Fr,giętkie Szczypce biopsyjne 7 Fr, długość 330 mm, giętkie | TAK |  |
| IV | URETERORENOSKOP SZTYWNY Z AKCESORIAMI - 2 KOMPLETY (WYMAGANA KOMPATYBILNOŚĆ ELEMENTÓW)-2KPL | TAK |  |
| 31 | Ureterorenoskop z wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 7,3 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 10,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 13,2 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr). | TAK |  |
| 32 | Łącznik do ureterorenoskopu OES Elite z przyłączem luer, rozbieralny kranik | TAK |  |
| 33 | Uszczelka, 0.7 mm, czarna, Uszczelka, otwór 0,7 mm (2,1 Fr), czarna, 10 szt./op. | TAK |  |
| 34 | Światłowód S, 2,8mm, 3m Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | TAK |  |
| 35 | Kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji ureterorenoskopów serii OES Elite z pokrywą, wymiary 171x104x608 mm. Sterylizacja: autoklaw. W kontenerze znajduje się miejsce na kompatybilny światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria. W zestawie z kontenerem łącznik do myjni-dezynfektora | TAK |  |
| 36 | Rozgałęziony dren z dwoma złączami luer, łączący dwa wejścia do kanału roboczego ureterorenoskopów OES Elite ze złączem myjnidezynfektora. | TAK |  |
| V | PUNCH OPTYCZNY DO KAMIENI W PĘCHERZU MOCZOWYM-1 KOMPLET | TAK |  |
| 37 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | TAK |  |
| 38 | Punch optyczny, do kamieni pęcherzowych, do optyki 12 stopni, kompatybilny z płaszczami wewnętrznymi | TAK |  |
| 39 | Adapter, kleszczyki optyczne Adapter, kleszczyki optyczne w płaszczu resektoskopu | TAK |  |
| 40 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 27 Fr lub do resektoskopu 24 Fr, z obturatorem | TAK |  |
| 41 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 27 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | TAK |  |
| 42 | Światłowód S, 2,8mm, 3m Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF | TAK |  |
| 43 | Kontener do sterylizacji Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej. | TAK |  |
| VI | URETROTOM OPTYCZNY-1 KOMPLET (WYMAGANA KOMPATYBILNOŚĆ OFEROWANYCH ELEMENTÓW) | TAK |  |
| 44 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | TAK |  |
| 45 | Prowadnica do Płaszcz zewnętrzny do płaszcza uretrotomu, do zakładania cewnika balonowego maks. 18 Fr | TAK |  |
| 46 | Płaszcz zewnętrzny, 26 Fr., | TAK |  |
| 47 | Płaszcz 22 Fr do uretrotomu; kraniki kanału roboczego i przepływu medium nierozbieralne; kanał roboczy 4Fr | TAK |  |
| 48 | Element pracujący | TAK |  |
| 49 | Nóż typu lancet | TAK |  |
| 50 | Nóż półokrągły 4Fr. kanał, | TAK |  |
| 51 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową WA05980A, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej. | TAK |  |
| VII | URETROTOM ŚLEPY OTIS -1 KOMPLET | TAK |  |
| 52 | Uretrotom ślepy, typu OTIS. Zakres pracy 15-45 Fr. W zestawie 3 końcówki dystalne (stożkowa, wygięta z kulką i okrągła) oraz 2 noże. | TAK |  |
| 53 | Zapasowy nóż do uretrotomu typu OTIS – 2 szt. | TAK |  |
| VIII | CYSTOSKOP GIĘTKI-OPTYCZNY – 1 KOMPLET | TAK |  |
| 54 | Cystofiberoskop | TAK |  |
| 55 | pole widzenia 120° | TAK |  |
| 56 | kierunek widzenia 0° | TAK |  |
| 57 | odległość widzenia 3-50 mm | TAK |  |
| 58 | rozmiar zewnętrzny 16,5 Fr (średnica 5,5 mm) | TAK |  |
| 59 | rozmiar zewnętrzny końcówki 11,7 Fr (szerokość 4,6 mm) | TAK |  |
| 60 | rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (średnica 2,4 mm) | TAK |  |
| 61 | długość robocza 380 mm | TAK |  |
| 62 | długość całkowita 700 mm | TAK |  |
| 63 | wygięcie w górę 210° | TAK |  |
| 64 | wygięcie w dół 120° | TAK |  |
| 65 | Możliwość pracy w nerce jako giętki nefroskop z adapterem i płaszczem nefroskopu 25 Fr | TAK |  |
| 66 | Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym). | TAK |  |
| 67 | W zestawie z endoskopem: zawór podwójny luer, nasadka do sterylizacji, adapter do światłowodu, szczoteczka | TAK |  |
| 68 | Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich typu, wymiary zewnętrzne: 531 x 79 x 255 mm, przeźroczysta pokrywa z 4 zaczepami. | TAK |  |
| 69 | Szczypce chwytające 5Fr Kleszczyki chwytające, ząbkowane, obwód 5 Fr. , długość 640 mm, giętkie | TAK |  |
| IX | CYSTOSKOP GIĘTKI VIDEO-1 KOMPLET | TAK |  |
| 70 | Videocystoskop giętki w zestawie z jednostką sterującą, kompatybilną głowicą kamery oraz kompatybilnym światłowodem. | TAK |  |
| 71 | Pole widzenia 110° | TAK |  |
| 72 | Odległość widzenia 3-50 mm | TAK |  |
| 73 | Rozmiar zewnętrzny max 5,7 mm | TAK |  |
| 74 | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej max 5,7 mm | TAK |  |
| 75 | Rozmiar kanału roboczego 2,2 mm | TAK |  |
| 76 | Długości: robocza min. 380 mm | TAK |  |
| 77 | Wygięcia: w górę min 210°, - w dół min 180° | TAK |  |
| 78 | Sterylizacja: niskotemperaturowa | TAK |  |
| 79 | W zestawie z endoskopem akcesoria niezbędne do uruchomienia, użycia i przeprowadzenia bezpiecznego, kompleksowego badania cystoskopowego (min.kontener, kleszczyki) | TAK |  |
| 80 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 81 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK, podać |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy