Załącznik Nr 2 Parametry techniczne

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

- Pełna nazwa urządzenia: Sterylizator parowy przelotowy – 1 szt.

- Typ, model (podać):

- Producent (podać):

- Rok produkcji: minimum 2023

- Urządzenie fabrycznie nowe

| l.p. | Opis parametru | Spełnienie wymogu | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 | Tak, podać |  |  |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285: - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu, -powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła do materiału (nie dopuszcza komory z elektropolerowanym wnętrzem komory ze względu na ograniczone przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału), | Tak, podać |  |  |
|  | Całkowita szerokość sterylizatora wraz z komorą serwisową maksymalnie 1000mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Całkowita szerokość sterylizatora wraz z komorą serwisową maksymalnie 900mm. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304). Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4401 (AISI316). Wszystkie połączenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń elastycznych). Dopuszcza się wykonanie fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z materiałów innych odpornych na korozję. | Tak, podać |  |  |
|  | Instalacja parowa i wodna w całości wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). | TAK/NIE | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wejście do komory sterylizacyjnej o wymiarach z przedziału: 640-660, 640-660, (wysokość [mm], szerokość [mm],) | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej 700-720[mm] | Tak, podać |  |  |
|  | Objętość komory nie przekraczająca 300 litrów | Tak, podać |  |  |
|  | Grubość ściany komory 5mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość załadowcza komory sterylizatora 700-800mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L). Pierścienie płaszcza grzewczego komory spawane wzdłuż całego obwodu komory celem wzmocnienia konstrukcyjnego komory. | Tak, podać |  |  |
|  | Wytwornica pary wyposażona w funkcję termicznej degazacji wody poprzez jej podgrzewanie oraz automatyczną funkcję odmulania z odzyskiem ciepła z odmulin, sterowaną przez niezależny sterownik z panelem sterowania dotykowym. | Tak, podać |  |  |
|  | Komora oraz wytwornica zaizolowana termicznie wełną mineralna o niskiej zawartości chloru, zabezpieczona pancerzem z blachy aluminiowej. | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie -wyposażone w przeciwciężar pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. -wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, kontrolujące swoje działanie wzajemnie w celu zwiększenie bezpieczeństwa. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy. | Tak, podać |  |  |
|  | Cyfrowe złącze transmisyjne umożliwiające transmisję danych związanych z parametrami procesu do systemu rejestracji procesów mycia i wsadów, zbierającego dane. Podgląd i zapis parametrów z czujników sterowania procesu w systemie rejestracji w czasie rzeczywistym online. Możliwość współpracy z systemem komputerowym do rejestracji obiegu narzędzi. | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zdalnego panelu serwisowego połączonego z interfejsem urządzenia za pośrednictwem łącza internetowego (minimalna funkcjonalność: zdalny podgląd za pośrednictwem łącza internetowego parametrów czujników sterowania procesu, parametrów procesu, komunikatów alarmowych, stanu pracy urządzenia itp. w czasie rzeczywistym online na komputerze autoryzowanego serwis | Tak, podać |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie załadowczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim | Tak, podać |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po stronie wyładowczej informujący o: Stanie programu, stanie alarmowym Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy sterylizatora. | Tak, podać |  |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia, ustalająca okresy pomiędzy przeglądami. | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran strony załadowczej oraz rozładowczej zlokalizowany obok komory sterylizacyjnej po prawej lub lewej stronie (nie dopuszcza się ekranu ponad komorą ze względu na możliwość oparzenia operatora przy otwartych drzwiach i /lub uszkodzenia elektroniki wyświetlacza) | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji po stronie załadowczej i wyładowczej przez cały czas pracy sterylizatora. Wyświetlacz po stronie załadowczej oraz rozładowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500mm. | Tak, podać |  |  |
|  | Czytelny, graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza obszarem panelu sterującego informujący o postępie cyklu (dwa wskaźniki, jeden po stronie załadowczej drugi po stronie rozładowczej). | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Drukarka po stronie załadowczej, wyświetlacz po stronie załadowczej oraz wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza się lokalizacji wyświetlacza bezpośrednio ponad komorą ze względu na oddziaływanie cieplne z komory) | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowana drukarka danych zlokalizowana obok komory sterylizacyjnej po prawej lub lewej stronie (nie dopuszcza się ponad komorą ze względu na możliwość oparzenia operatora przy otwartych drzwiach i /lub uszkodzenia elektroniki)) | Tak, podać |  |  |
|  | Powierzchnie czołowe płaskie (brak wystających elementów z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa). | Tak, podać |  |  |
|  | Panele czołowe oraz sterowania łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, wykonane ze stali nierdzewnej, szkła, materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak, podać |  |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285. | Tak, podać |  |  |
|  | Program testujący Bowie & Dick. | Tak, podać |  |  |
|  | Program testu próżniowego. | Tak, podać |  |  |
|  | Program rozgrzewający. | Tak, podać |  |  |
|  | Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programów) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umożliwiać przeprowadzenie prawidłowego procesu przy pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie do załadunku ciężkiego. Informacje o programach potwierdzone w przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie kraju. Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu – programu zwalidowane przez producenta urządzenia. Czas trwania programu nie przekraczający 65 minut | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji narzędzi o wadze zestawu 20kg/1STE w programie załadunku ciężkiego. Potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi urządzenia. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 pulsacje parowe w podciśnienieniu - nadciśnienie w celu skutecznego usunięcia powietrza oraz wygrzania materiału – potwierdzone testem PCD zgodnym z normą PN EN ISO 11140-4:2009. Dotyczy każdego programu. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu (minimum 3 poziomy: użytkownik, serwis techniczny szpitala, autoryzowany serwis). | Tak, podać |  |  |
|  | Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu zwalidowane przez producenta urządzenia. | Tak, podać |  |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania uruchomienia urządzenia o zadanej godzinie niezależnie dla każdego dnia tygodnia. Automatyczne uruchomienie bez udziału personelu. Podczas uruchomienia : test komory, test szczelności, automatyczne rozgrzanie. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość współpracy ze wspólnym systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze i oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za pośrednictwem łącza internetowego. | Tak, podać |  |  |
|  | Wielostopniowy system próżniowy w celu uzyskania krótkiego czasu suszenia i szybkiej ewakuacji powietrza. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym oraz dodatkowy poziom próżni do wartości 10 mBar lub niższy przy wykorzystaniu systemu wzmacniającego (podać). Podać typ zastosowanej pompy próżniowej oraz systemu wzmacniającego wraz z charakterystykami wydajności (załączyć do oferty). | Tak, podać |  |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak, podać |  |  |
|  | Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, wytwornica) | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika | Tak, podać |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony we wbudowany układ redukujący zużycie wody przez pompę próżniową. | Tak, podać |  |  |
|  | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 2500 cykli. | Tak, podać |  |  |
|  | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3500 cykli. | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe czynności mycia i konserwacji. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwe do demontażu przez obsługę szyny oraz filtr drenu (bez konieczności użycia narzędzi). | Tak, podać |  |  |
|  | Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. | Tak, podać |  |  |
|  | Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych | Tak, podać (załączyć potwierdzenie) |  |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub ISO 13485. | Tak, podać (załączyć potwierdzenie) |  |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. | Tak, podać (załączyć potwierdzenie) |  |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN - EN 554 / EN 554 lub EN ISO 17665. | Tak, podać (załączyć potwierdzenie) |  |  |
|  | Podłączenie odpływu higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów) | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie posadowione bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie). | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowana w sterylizator niezależna wytwornica pary: -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej (o parametrach zgodnych z PN-EN 285 lub normą równoważną) -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej, -automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) wraz z odzyskiem ciepła skroplin i odmulin do podgrzania wody, - sterowane wytwornicy przez sterownik niezależny od sterownika sterylizatora wyposażony w wyświetlacz minimum 3,5” - wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik poziomu wody. - moc wytwornicy 30-45 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Producencka gwarancja na komorę 15 lat | Tak, podać |  |  |
|  | Brak manometrów podłączonych do instalacji parowej na zewnętrznej obudowie urządzenia, w celu zachowania higieniczności panelu. Dopuszcza się manometry elektroniczne. | Tak, podać |  |  |
| Wyposażenie sterylizatora |  |  |  |  |
|  | 2 wysuwane półki wsadowe o wymiarach maksymalnych (WxSxG) 31,5x600x600 mm. Półki wykonane z stali kwasoodpornej, elektropolerowane. – szt.1 | Tak, podać |  |  |
|  | Ustalenie wszelkich niezbędnych do wykonania prac (w tym ewentualna adaptacja budowlana) oraz Wykonawstwo prac celem zainstalowania i uruchomienia urządzenia i poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Wykonawcy. | Tak |  |  |
| Warunki serwisu gwarancji |  |  |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Podać oferowany okres gwarancji |  |  |
|  | Bezpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | Tak/Nie |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak/Nie |  |  |
|  | Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z ewentualną wymianą elementów eksploatacyjnych (jeżeli dotyczy), w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |  |
|  | Czas usunięcia usterki 7 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, bądź dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu zapewnionego przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy, a w przypadku konieczności sprawdzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |  |
|  | Bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia ≤72 godz. (dni robocze) | Tak, podać |  |  |
|  | Autoryzacja serwisu przedstawiciela/dystrybutora przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu | Podać |  |  |
|  | Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy (max 3) | Podać |  |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

3. Wszystkie parametry muszą zostać potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie kraju.