| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY GŁÓWNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP | MODEL | Rok produkcji | Producent | Kraj pochodzenia |

Parametry wymagane analizatorów biochemicznych

| ## L.P | Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje: | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | 2 | 3 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Analizator biochemiczny wielokanałowy, wolnostojący, w pełni automatyczny, wyposażony w przystawkę ISE |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2024 , wykluczony analizator demonstracyjny |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań - do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu, płynach ustrojowych, hemolizacie krwi pełnej |  |
| 4. | Praca analizatora w zakresie pomiarowym dł. fali : 340 – 800 nm – minimum 12 długości fali |  |
| 5. | System odczynnikowy aplikacyjnie całkowicie otwarty |  |
| 6. | Metody pomiarowe: |  |
| a | reakcje jednoodczynnikowe, dwuodczynnikowe, trzy i czterotragentowe |  |
| b | punktu końcowego (end point) mono lub bichromatyczne, |  |
| c | kinetyczne dwu i wielopunktowe, z faktorem lub kalibratorem, |  |
| d | możliwość automatycznej próby ślepej odczynnikowej i / lub surowiczej, |  |
| e | układ kontroli umożliwiający kontrolę wyniku pod względem podwyższonej zawartości antygenów w próbce |  |
| f | metody turbidymetryczne |  |
| g | metoda jonoselektywna, bezpośrednia |  |
| 7, | Minimalna wydajność oferowanego analizatora - 400 oznaczeń fotometrycznych i nie mniej niż 240 modułu ISE / godzinę |  |
| 8. | Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizator z możliwością wymiany pojedynczych elektrod (Na+, K+, Cl-,). Metoda bezpośrednia. |  |
| 9. | Kuwety wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego, myte w analizatorze, system monitorowania czystości kuwet |  |
| 10. | Mycie kuwet płynem myjącym i gorącą wodą. |  |
| 11. | Bezobsługowa łaźnia powietrzna rotora reakcyjnego. |  |
| 12. | Zużycie wody – nie większe niż 15 l/ godz . W przypadku większego zużycia – zewnętrzna stacja uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do ilości wody zużywanej przez oferowany analizator główny i zastępczy |  |
| 13. | Wewnętrzny zintegrowany z analizatorem czytnik barkodów dla odczynników i próbek badanych |  |
| 14. | Rotor próbkowy – minimum 90 pozycji |  |
| 15. | Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz próbek pediatrycznych |  |
| 16. | Minimum 10 pozycji na próbki ,, cito,, |  |
| 17. | Detektor wykrywania skrzepów w materiale badanym |  |
| 18. | Sonda dozująca odczynniki wyposażona w detektor pęcherzyków powietrza. |  |
| 19. | Pionowy i poziomy czujnik antykolizyjny sond dozujących. |  |
| 20. | Automatyczne rozcieńczanie i zwiększenie objętości próbki dla badań przekraczających zakres liniowości |  |
| 21. | Rotor odczynnikowy – minimum 80 pozycji |  |
| 22. | Wszystkie odczynniki ciekłe, w opakowaniach umożliwiających wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania, maksymalnie dwureagentowe. |  |
| 23. | Automatyczne monitorowanie objętości każdego z odczynników na pokładzie analizatora |  |
| 24. | Temperatura chłodzenia rotora odczynnikowego : 2–10°C niezależnie od temperatury otoczenia |  |
| 25. | Identyfikacja odczynników na pokładzie analizatora za pomocą systemu barkodów |  |
| 26. | Wbudowany system kontroli jakości codziennej i skumulowanej: liczbowe i graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości (reguły Levey Jennigsa i Westgarda). |  |
| 27. | Możliwość tworzenia dowolnych profili badań |  |
| 28. | Opcja tworzenia testów wyliczeniowych np. LDL , A/G |  |
| 29. | Możliwość obliczania wskaźnika lipemii , ikterii oraz hemolizy dla próbek badanych |  |
| 30. | Archiwizacja wyników badań |  |
| 31. | Dokumentacja i archiwizacja wyników kontroli oraz krzywych kalibracyjnych |  |
| 32. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 33. | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w postaci wydruku. |  |
| 34. | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows 7 lub nowszym, monitor LCD, złącze RS 232 do pełnej dwukierunkowej transmisji danych, drukarka laserowa |  |
| 35. | Grupa porównawcza w kontroli łódzkiej składająca się z minimum 10 uczestników, pracujących na oferowanym przez Wykonawcę systemie. |  |
| 36. | Analizator wyposażony w fotometr, pracujący z wykorzystaniem lampy, jako źródło światła. |  |
| 37. | Wszystkie wymagane parametry potwierdzone w formie pisemnej – aktualna ulotka analizatora lub stosowny zapis z instrukcji obsługi dołączone do oferty przetargowej. |  |

| NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR BIOCHEMICZNY ZASTĘPCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYP |  |  | MODEL |  |  | Rok produkcji |  |  | Producent | Kraj pochodzenia |  |

| ## L.P | Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje: | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | 2 | 3 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Analizator biochemiczny wolnostojący w pełni automatyczny, bez modułu ISE. Rok produkcji – nie starszy niż 2014 rok. |  |
| 2. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, w osoczu, moczu, płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej. |  |
| 3. | Analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. fali od 340 do minimum 800 nm – minimum 12 długości fali. |  |
| 4. | Praca w systemie odczynnikowym i aplikacyjnym całkowicie otwartym. |  |
| 5. | Wykorzystywane metody pomiarowe: - kinetyczna, - spektrofotometryczna, - turbidymetryczna |  |
| 6. | Minimalna wydajność oferowanego analizatora do 400 oznaczeń fotometrycznych /godzinę. |  |
| 7. | Kuwety wielokrotnego użytku myte na pokładzie analizatora, system monitorowania czystości kuwet. |  |
| 8. | Wewnętrzny zintegrowany z analizatorem czytnik barkodów dla odczynników i próbek badanych. |  |
| 9. | Rotor próbek - minimum 90 pozycji. |  |
| 10. | Oznaczenia dokonywane z próbek pierwotnych oraz próbek pediatrycznych – małe objętości. |  |
| 11. | Minimum 10 pozycji na próbki ,, cito,, |  |
| 12. | Igła próbkowa z detektorem wykrywania skrzepów w materiale badanym. |  |
| 13. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody w pierwszym jednorazowym rozcieńczeniu do wartości nie mniejszej niż 1:150 |  |
| 14. | Możliwość zwiększenia objętości próbki dla badań przekraczających zakres liniowości. |  |
| 15. | Rotor odczynnikowy – minimum 80 pozycji |  |
| 16. | Automatyczne monitorowanie objętości każdego z odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| 17. | Chłodzenie rotora odczynnikowego w sposób ciągły zapewniające rzeczywistą temperaturę maksymalnie 10 stopni C dla wszystkich pozycji odczynnikowych niezależnie od temperatury otoczenia. |  |
| 18. | Dwie niezależne igły odczynnikowe dla R1 i R2, niezależna oddzielna igła próbkowa. |  |
| 19. | Wbudowany system kontroli jakości codziennej i skumulowanej : liczbowe i graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości ( reguły Levey Jennigsa i Westgarda). |  |
| 20. | Możliwość tworzenia dowolnych profili badań. |  |
| 21. | Opcja tworzenia testów wyliczeniowych np. LDL. |  |
| 22. | Możliwość obliczania wskażnika lipemii, ikterii oraz hemolizy dla próbek badanych. |  |
| 23. | System wykonywania analiz z próbek pacjentów w trybie ,, pacjent po pacjencie '' oraz wg oznaczeń. |  |
| 24. | Dokumentacja i archiwizacja wyników badań pacjentów, kontroli oraz krzywych kalibracyjnych. |  |
| 25. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem. |  |
| 26, | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows XP lub nowszym, zewnętrzny monitor LCD, złącze RS 232 do pełnej dwukierunkowej transmisji danych, zewnętrzna drukarka laserowa, zewnętrzny UPS o właściwych parametrach (możliwość podtrzymania pracy analizatora w przypadku awarii zasilania sieci elektrycznej) - min. 20 minut. |  |
| 27. | Nieodpłatny serwis oraz gwarancja techniczna na cały zestaw / z wyłączeniem materiałów zużywalnych / przez okres obowiązywania umowy tj 36 miesięcy |  |
| 28. | Nieodpłatne szkolenie personelu laboratorium z obsługi analizatora, kalibracji oraz konserwacji zapobiegawczej |  |
| 29. | Wszystkie wymagane parametry potwierdzone w formie pisemnej – aktualna ulotka analizatora lub stosowny zapis z instrukcji obsługi dołączone do oferty przetargowej. |  |

| NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z NIŻEJ WYMAGANYCH PARAMETRÓW SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |