# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Łóżko szpitalne – 37 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: min. 2024 | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko szpitalne elektryczne wyposażone w: - barierki tworzywowe ¾ bez sterowania, umożliwiające swobodne wchodzenie i wychodzenie z łóżka, - szczyty tworzywowe, - wkładka tworzywowa PP, - panel centralny, - akumulator, centralna blokada kół, - alarm zwolnionego hamulca, - oświetlenie pod leżem, dwie listwy, przedłużenie leża, półka na pościel, - funkcja CPR, - funkcja Trendelenburga i anty-Trenelenburga - łóżko zostanie wyposażone w materac z zimnej pianki w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym | TAK |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Powłoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 170 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi, wjazd do dźwigów osobowych oraz możliwość podjechania podnośnikiem dla pacjentów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (wymiar leża min. 870x2000) | TAK PODAĆ |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na pilocie pacjenta oraz funkcję CPR elektryczne poziomowanie leża pozycja do reanimacji pacjenta. | TAK |  |
|  | Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, łózko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 mm do 820 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pacjenta: Regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowany przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego). Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. Pozycja do spania). | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.(Nie dopuszcza się łóżek posiadających autoregresję segmentu uda powodującą przesuwanie się pacjenta w kierunku szczytu nóg powodującą ryzyko powstawania odleżyn- także stóp) | TAK |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 240 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomulding z kolorowymi wklejkami. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 38 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki zabezpieczające na ¾ długości. | TAK |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | TAK |  |
|  | W narożnikach łóżka 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka. Krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 6 kolorów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: - wieszak kroplówki - wysięgnik ręki Elementy wyposażenia łóżek: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - wkład - pianka - grubość materaca min. 12 cm - pianka o gęstości co najmniej T30 kg/m3 - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem - materiał pokryty powłoką odporną na przenikanie mikroorganizmów (dołączyć opinię laboratoryjną) - odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - pranie pokrowca w temp. do 95°C - pozytywne badanie na trudnopalność materiału - tkanina z której wykonany jest pokrowiec materac przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „tlącego papierosa. - raport z badań/opinia laboratoryjna o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, oświadczenie” - oświadczenie o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów. | TAK |  |
|  | - Deklaracja zgodności , - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 15 lat | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze. | TAK |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy