# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Przedmiot : Defibrylator – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Defibrylator przenośny z torbą transportową instalowaną na defibrylatorze, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem. Defibrylator oraz mocowanie/uchwyt defibrylatora ma spełniać zapisy normy PN-EN 1789. | TAK |  |
| 2 | Defibrylator wyposażony w: - 12-odprowadzeniowe EKG, - defibrylacja, - stymulacja, - kardiowersja, - saturacja, - czujnik Massimo do SpO2 dla dorosłych, - nieinwayjny pomiar ciśnienia, - kapnometria, - 3xakumulator, - ładowarka, - torba do defibrylatora | Tak |  |
| 3 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V-230V spełniającej zapisy normy PN-EN 1789 | TAK |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci i potrzeby rekondycjonowania, min. 3 sztuki akumulatorów w komplecie | TAK |  |
| 5 | Akumulatory wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania lub orientacyjnego czasu pracy | TAK |  |
| 6 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
| 7 | Norma IP min. 43 | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania auto testu na życzenie i codziennego auto testu poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku lub automatyczny wydruk i przesłane/transmisja danych do koordynatora medycznego | TAK |  |
| 9 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 10 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 20 | TAK |  |
| 11 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta z min. jednorazowych elektrod przyklejanych | TAK |  |
| 12 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK |  |
| 13 | Łyżki defibrylacyjne z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek defibrylacyjnych bezpośrednio w obudowie urządzenia, spełniające normę PN-EN 1789 | TAK |  |
| 14 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |
| 15 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
| 16 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
| 17 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK |  |
| 18 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 19 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na wydruku lub wydruku i ekranie | TAK |  |
| 20 | Podczas wykonywania interpretacji i diagnozy 12-odprowadzeniowego badania EKG możliwość podglądu min. jednego odprowadzenia na ekranie | TAK |  |
| 21 | Alarmy częstości akcji serca z funkcją wyciszenia do 15 minut bez możliwości wyłączenia systemu alarmowego z poziomu użytkownika | TAK |  |
| 22 | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min | TAK |  |
| 23 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, min. 7 poziomów wzmocnienia | TAK |  |
| 24 | Prezentacja zapisu EKG – min. 3 kanały na ekranie | TAK |  |
| 25 | Ekran kolorowy o przekątnej min. 8 | TAK |  |
| 26 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 80 mm | TAK |  |
| 27 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |
| 28 | Bezpieczna, szyfrowana transmisja wybranych lub wszystkich danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem GSM do min. czterech pracowni kardiologii na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego. Transmisja musi działać na dzień składania oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji ww. informacji. | TAK |  |
| 29 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych 1 szt. | TAK |  |
| 30 | Moduł saturacji SpO2 z klipsem dla dorosłych 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Moduł SpMET, SpCO z klipsem dla dorosłych 1 szt. | TAK |  |
| 32 | Moduł kapnometrii z wyświetlaniem krzywej kapnograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 33 | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 35 | Paszport techniczny, karta gwarancyjna i deklaracja zgodności z aktualną normą 1789 przy dostawie | TAK |  |
| 36 | Uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu medycznego w cenie oferty | TAK |  |
| 37 | Gwarancja min. 36 miesięcy obejmująca przeglądy okresowe w okresie wskazanym przez producenta | TAK |  |
| 38 | Rok produkcji min. 2024 | TAK |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy